昆明理工大学采购项目询价表

项目名称：昆明理工大学昆明理工大学食品科学与工程学院采购项目                                  预算金额：167500元

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 供货产品 品牌、型号 | 供货产品 参数偏离情况 | 供货产品生厂商名称 | 报价单价 （元） | 报价总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浓缩设备 | *冷却循环器：温度范围（℃）-10~100；温度精度（℃）0.1；温度波动度（℃） ±0.05（水或者纯酒精在25℃时）；容量（L） 6；开口尺寸（mm）150×150×150；泵循环方式 内、外循环；泵流量（L/min）8；制冷方式； 压缩机功率（W）1100；外形尺寸（mm）（长×宽×高）340×400×670；净重（kg）33；工作电源 AC220V / 50Hz。 *旋转蒸发：温度范围：PID温度自动控制，液晶彩屏显示，室温~99℃；控温精度：水浴精度±1℃；变频调速：10-200转／分；升降范围 船形按键，快速自动升降0~150mm；冷凝器：双回流冷凝管：冷凝面积0.15㎡；蒸发量：H2O≥1.2L/h；浴锅容量4升；蒸发瓶可用范围50~2000ml；浴锅尺寸：230mmX130mm；加热功率： 1500W；电机功率：80W；电压：220V/50HZ；外形尺寸：450x400x850(mm)；整机重量：36KG。 *小型循环水真空泵：适用范围：真空泵；测量范围：常温；环境要求：0-65摄氏度；外形尺寸：340×405×670；重量：5.5kg；杀菌设备类型：釜式 | 3 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 零下20℃冰箱 | 1.样式：立式。 2.容积：278L。 3.净重：105kg。 4.额定功率：180W。 *5.耗电量：1.5kW.h/24h。 *6.噪音值：46dB。 7.气候类型：SN/N。 8.制冷方式：直冷。 9.温度范围：-10℃～-25℃。 10.工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz。 11.外部尺寸（宽*深*高）：659*600*1694（mm）。 12.内部尺寸（宽*深*高）：480*415*1460（mm）。 13.外部材料：喷涂钢板。 14.内部材料：喷涂钢板。 15.隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡。 16.外门：1扇。 17.抽屉：数量7个，材质为PS。 18.脚轮：4个；其中2个万向脚轮带琐止设计，用户可根据需要移动箱体。 19.压缩机：国际知名品牌压缩机，数量1个。 *20.制冷剂：采用碳氢制冷剂，绿色无氟、节能环保。 *21.制冷系统：采用国际知名品牌压缩机、冷凝风机，内藏式盘管式蒸发器，丝管式冷凝器，独有的新制冷技术的应用，优化的制冷系统，使得产品稳定性更好，降温速度更快。 *22.显示方式：LED数码显示屏，可显示箱内温度及各种报警信息。 23.温度控制：采用微电脑控制系统，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃。 *24.报警系统：高低温报警、传感器故障报警、温控器故障报警、开门异常报警。 25.报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁报警方式。 26.电器安全： *（1）温控器测点故障安全运行模式； *（2）控制器键盘锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数； *（3）断电保护：在恢复供电时，所有设备的同时启动会对电网造成较大冲击，从而可能导致断路器跳闸。针对这种情况特别设计的设备延时启动功能可使设备在恢复期间延时数分钟启动，使实验室平稳的重新运行； *（4）宽电压带适用，可在187V～242V范围内正常使用。 27.特色功能： *（1）标配1个暗锁设计，外观简约大方； *（2）采用嵌入式门把手设计，方便门体开启。 28.选配件：检测孔、温度记录仪。 29.资格凭证： （1）医疗器械生产许可证； （2）医疗器械注册证； （3）ISO9001质量管理体系认证； | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 低俗大容量离心机 | 最高转速:5500r/min 最大相对离心力:5951×g 最大容量:4x750ml 转速精度:±10r/min 定时范围:1 s-99min59s、1 min-99h59min 整机噪声:＜65dB(A) | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 实验室制冰机 | 日产量200公斤；功率620W；电压220V；外形尺寸:660*670*1010 mm | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 三维混合机 | 料筒容积（L）5；装料容积（L）4；装料重量（KG)：2.4；主轴速度（r/min）0-28；电机功率（KW）：0.25；外形尺寸（mm）：750*650*450；整机重量（KG）50。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 服务器 | 1、显卡： 核心数：十六核； 制程工艺：Intel 7；是否自带风扇：不带风扇；处理器：intel；型号：酷睿i9；接口：INTEL LGA1700；线程数量：24线程；搭配主板(Intel)：Z690；是否支持核显：支持；核显类型：发烧/超频 2、主板：M.2接口数量：5个；RGB：ARGB；适用CPU接口：INTEL LGA1700；是否支持PCIE4.0：支持PCIE4.0；板型：ATX（标准型）；INTEL芯片：Z690 3、内存 32g套装； 总容量：32GB；平台：台式机内存；内存数量：2条套条；DDR代数：DDR5；外观特征：马甲条内存；频率：4800MHz 4、散热器：水冷类型：360冷排；类型：一体式水冷散热器；热管数量：无；兼容接口：INTEL LGA2066，AMD sTRX4，INTEL1151（九代），INTEL LGA1200，INTEL1151（八代），AMD TR4，AMD AM4，AMD FM2＋，整合CPU主板；灯效：ARGB背板；材质：塑料 5、固态硬盘 500g； NVMe协议：PCIe 4.0；NVMe读速：4500MB/s及以上；容量：480-512GB；接口：M.2接口(NVMe协议) 6、磁盘 6t：缓存：256MB；接口：SAS接口；转速：7200rpm；容量：8TB硬盘；尺寸：3.5英寸硬盘；类型：企业级硬盘 7、机箱散热器：水冷类型：420冷排，360冷排，280冷排，240冷排，120冷排；体型：大型机箱（全塔机箱）；机箱类型：复古机箱（带光驱位）；机箱重量：12-16kg；支持主板：E-ATX（加强型），ATX（标准型），M-ATX（紧凑型），MINI-ITX（迷你型）颜色：黑色 8、电源850W：电源尺寸：标准电源（ATX）；风扇启停：支持风扇启；停接线类型：全模组化；转换效率：金牌（90%）；电源功率：701-900W 9、风扇：类型：机箱风扇；建议机箱：宽度大于180mm 10、显卡RTX8000；芯片组：NVIDIA；性能：科学运算，专业显卡Quadro/Tesla；散热风扇：单风扇；显存容量：其他；是否支持PCIE4.0：不支持PCIE4.0；显存类型：GDDR6；接口：DP，Type-C | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 供货期要求 |  | 合同生效后XX天 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总报价 |  | 小写（元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                法人签字：

授权代表签字：                                   授权代表电话：

日    期：